[image: image1.png]SECRETARIA

FRlBURGO DE SAUDE

P R E F E T U R A




[image: image1.png]

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.576/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL POR LOTE
OBJETO:   REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO  para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo pelo período de 12 (doze) meses.
LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISES DE APARELHOS OFERTADOS POR COMODATO E REAGENTES
Pelo presente
instrumento,
declaro  que
a
empresa PMH- PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES , inscrita sob CNPJ nº 00.70.696/0001-92 não está apta para em atender o lote 10: Material para provas de coagulação  devido aos seguintes requisitos:

•Não apresentou proposta com REGISTRO DA ANVISA DIVERGENTE DO REGISTRO APRESENTADO NO FOLDER. O registro apresentado nas TRÊS (3) unidades: Raul Serta, Hospital Maternidade e Posto de Saúde Silvio Henrique Braune foi:  ANVISA nº81457600000 e no folder do aparelho ANVISA nº80102511945. 
•O aparelho ofertado na proposta nas TRÊS (3) unidades não atende as especificações do edital nos seguintes requisitos: gráfico de controle de qualidade e não armazena curva de calibração.

•A empresa PMH não apresentou o ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA NENHUM APARELHO SEMIAUTOMÁTICO.


•Nos ítens 140 e 141 apresentou reagentes que não são compatíveis com o modelo do aparelho na modalidade semi- automático, apenas automatizado. Ítem 140: STA ®- CEPHASCREEN®4 12x4ml M/STGO. Registro M.S.: 80102510349-cefalina Ativada; ìtem 141: STA ®- CEPHASCREEN®4 12x4ml M/STGO. Registro M.S.: 80102510349-cefalina Ativada para Automação. A fonte pesquisada foi o site da fabricante do reagente STAGO. 
https://www.stago.com/fileadmin/user_upload/catalogues/stago-catalogo-hemostasia_2019-br/47-TTPa.html#/page/47

•O aparelho ofertado para o Hospital Maternidade segundo o Folder apresentado e pela proposta não realiza o exame Ddimero e no  Edital Consta a solicitação de testes  Ddimero para a referida unidade: 1000 testes.
Atenciosamente, 
Amanda O. G. Quima CRBIO: 057849-02D  
Bióloga- Responsável técnica do Lab. De Análises Clínicas HMRS  
 Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF  
Hospital Municipal Raul Sertã- Rua General Osório 324, Centro -Nova Friburgo -RJ- 28625-630 
(22)2524-2300- Ramal Laboratório: 2343 
.

Nova Friburgo, 28 de outubro de 2021.

