[image: image1.png]SECRETARIA

FRlBURGO DE SAUDE

P R E F E T U R A




[image: image1.png]

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.576/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL POR LOTE
OBJETO:   REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO  para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo pelo período de 12 (doze) meses.
LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISES DE APARELHOS OFERTADOS POR COMODATO E REAGENTES
Pelo presente
instrumento,
declaro  que
a
empresa, KOVALENTE inscrita sob CNPJ nº 04.842.199/0001-56 não está apta em atender o lote 03: BIOQUIMICA devido aos seguintes requisitos:

• Não foi apresentado no folder 04 aparelhos na modalidade chão. No Edital os aparelhos para as unidades: Hospital Maternidade, Posto de Saúde Silvio Henrique Braune e 01 das unidades para o Hospital Municipal Raul Sertã na modalidade de bancada. Gostaria de informar que na Unidade Hospital Maternidade não tem espaço para adquirir aparelho de tal porte. O hospital Municipal Raul sertã teria a possibilidade de apenas 01 aparelho de tal porte, porém a empresa oferta 02 aparelhos iguais, e no edtal foi solicitado um de bancada e um sem exigência .
• No edital foi solicitado a seguinte exigência: “TODOS OS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E SOLUÇÕES DEVEM SER DA MESMA MARCA DO DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA DO APARELHO” a empresa apresentou em proposta reagentes de duas marcas de fabricantes diferentes: Marca/fabricante: KOVALENT e DIASYS DIAGNOSTIC SYSTEMS GMBH
ITENS: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ,32, 33, 34 , 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53. Todos esses reagentes são de fabricante: KOVALENT

ITENS:35, 38, 41 e 51. Esses reagentes são do fabricante: DIASYS
 O REGISTRO DA ANVISA DO APARELHO OFERTADO apresenta como empresa: BIOSYS  e como fabricante legal a empresa: DIASYS DIAGNÓSTIC SYSTEMS GMBH, sendo assim os reagentes devem ser todos da mesma marca do detentor do aparelho, e a empresa ofertou tanto reagentes da marca KOVALENTE quanto DIASYS. 
• A empresa não apresentou na proposta junto ao aparelho  um sistema de  tratamento de água compatível com o consumo de água como solicitado no edital.

Atenciosamente, 
Amanda O. G. Quima CRBIO: 057849-02D  
Bióloga- Responsável técnica do Lab. De Análises Clínicas HMRS  
 Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF  
Hospital Municipal Raul Sertã- Rua General Osório 324, Centro -Nova Friburgo -RJ- 28625-630 
(22)2524-2300- Ramal Laboratório: 2343 .

Nova Friburgo, 28 de outubro de 2021.

